| 船用轴功率与推力仪 定子软件设计说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标记 | 处数 |  | 修改单号 |  | 签名 |  | 年月日 | 船用轴功率与推力仪定子软件设计说明 | 阶段标记 |  |  |  | 存储代号 |
| 编制 |  |  |  | 会签 |  |  |  |  |  | J |  |  |  |
| 校对 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共8页 第1页 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  | (军代表) |  |  |  |  | 深海技术科学太湖实验室 连云港中心 |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

1. 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 适用范围	1

2. 系统概述	1

3. 运行环境	1

4. 软件架构	2

5. RTOS 任务设计	2

6. 主要功能设计	3

6.1 无线采样	3

6.2 转速测量	3

6.3 计算处理	3

6.4 平均功率	4

6.5 SD 日志	4

6.6 参数持久化	4

7. 通信接口设计	4

7.1 USART1 无线协议	4

7.2 USART2 显示端 Modbus	4

7.3 USART3/UART6 结果输出（用于其它屏幕或系统集成）	5

8. 数据设计	6

9. 异常处理与诊断	6

10. 构建与部署	6

1. 引言

1.1 编写目的

本文档根据当前 ShaftPower_Stator 固件源码整理软件设计，说明系统目标、软件架构、任务划分、核心算法、通信协议、数据存储、异常处理和构建部署方式，供开发、测试、维护和交付使用。

1.2 适用范围

本文档适用于当前 STM32F407ZGT6 固件工程。

2. 系统概述

系统运行在 STM32F407ZGT6 上，使用 STM32 HAL、CMSIS-RTOS2/FreeRTOS、FatFs 和 GCC Makefile 构建。固件采集无线模块上报的两路电压/应变数据，通过外部转速脉冲计算轴转速，根据配置参数计算扭矩、推力和功率，并通过 RS485/Modbus 与显示端交互，同时将 1 Hz 结果写入 SD 卡 CSV 文件。

系统主要数据流为：USART1 串口接收无线采样帧 -> 双通道电压样本 -> 1 秒统计平均 -> 应变和扭矩、推力模型计算；PC1 外部中断转速脉冲 -> TIM5 微秒计时 -> rpm；计算结果 -> SD 日志、USART2/3/6 输出。

3. 运行环境

| 外设 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F407ZGT6，Cortex-M4F | 主控平台 |
| 系统时钟 | HSE + PLL，PLL_M=25，PLL_N=336，PLL_P=2 | 系统主频约 168 MHz |
| USART1 | 115200 8N1，RX/TX DMA | 无线采样模块通信 |
| USART2 | 9600 8N1，RX/TX DMA，RS485 DE=PB12 | 显示/上位设备 Modbus 主站通信 |
| USART3 | 57600 8N1，TX DMA，RS485 DE=PC5 | 可选结果输出 |
| UART6 | 57600 8N1，RS485 DE=PA1 | 调试日志及可选结果输出 |
| TIM5 | 84 分频，32 位计数 | 微秒时间基准和转速测量 |
| EXTI1/PC1 | 上升沿中断 | 转速脉冲输入 |
| SDIO + FatFs | SD 4-bit 引脚，DMA | CSV 日志存储 |
| RTC | 24 小时制，备份寄存器标记初始化 | 日志时间戳和日文件切换 |
| IWDG | Prescaler 256，Reload 1874 | 约 15 秒硬件看门狗 |

4. 软件架构

软件采用分层结构：底层为 STM32 HAL、DMA、GPIO、UART、SDIO、RTC、TIM 和 IWDG；中间层为 FreeRTOS、FatFs、Modbus CRC/帧工具；应用层由无线采样、Modbus 轮询、计算、日志、结果输出、参数持久化等模块组成。共享数据通过互斥保护，ISR 到任务之间通过队列和 HAL 回调解耦。

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 启动与调度 | Core/Src/main.c | 硬件初始化、RTOS 对象创建、任务启动、HAL 回调分发 |
| 无线采样 | app_usart1.c/.h | USART1 控制帧发送、采样帧解析、断流恢复 |
| 转速计算 | rpm.c/.h | 脉冲周期测量、转速计算、窗口平均和超时置零 |
| 计算处理 | app_calc.c/.h | 零位采集、应变换算、扭矩/推力/功率计算 |
| Modbus 主站 | modbus_master.c/.h | CRC16、读保持寄存器请求和响应解析 |
| 显示通信 | app_modbus_u2.c/.h | USART2 轮询、结果写回、参数读取、触发标志处理 |
| 寄存器映射 | protocol_map.c/.h, protocol_values.h | 协议地址到 protocol_values_t 字段的映射 |
| 结果输出 | app_tx_result.c/.h | 构造并发送结果写多寄存器帧 |
| 平均功率 | app_avg_power_cache.c/.h | 1 秒环形缓存与 0.1-24 小时平均功率查询 |
| 参数持久化 | app_param_store.c/.h | Flash Sector 11 参数加载、CRC 校验和变更保存 |
| SD 日志 | app_log_sd.c/.h | 按日 CSV 文件写入、双缓冲、掉卡重试 |

5. RTOS 任务设计

| 任务 | 周期/触发 | 优先级 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| wirelessTask | 20 ms | Normal | 处理 USART1 DMA 接收队列、解析无线采样帧、发送心跳和恢复命令 |
| modbusU2Task | 1000 ms | Normal | 通过 USART2/RS485 写回结果、读取触发标志并刷新参数 |
| calcLogTask | 1000 ms | Normal | 汇总采样与转速，计算扭矩、推力、功率，更新共享结果和 SD 缓冲 |
| txResultTask | 1000 ms | BelowNormal | 构造 Modbus 0x10 结果帧，并按配置通过 USART3/UART6 输出 |
| sdLogTask | 100 ms | BelowNormal | 将 1 秒结果批量写入 SD 卡 CSV 文件 |
| watchdogTask | 1000 ms | AboveNormal | 刷新独立看门狗并统计刷新结果 |
| monitorTask | 5000 ms | Low | 输出心跳、转速有效性和 SD 写入诊断 |
| defaultTask | 1000 ms | Low | CubeMX 默认占位任务 |

USART 接收回调只搬运 DMA 数据并投递队列，复杂解析和业务处理放在任务上下文执行。

6. 主要功能设计

6.1 无线采样

USART1 使用 ReceiveToIdle DMA 接收无线模块数据。启动时发送开始采样命令，任务每 2 秒发送心跳。接收数据先进入 256 字节累积缓冲区，再扫描 32 33 05 帧头并按 19 字节固定采样帧解析。CRC 错误时丢弃并计数；帧号不连续时记录日志但继续使用该帧。

若采样激活后超过 3000 ms 未收到样本，系统最多执行 3 次停止采样、设置采样频率、开始采样的恢复流程；仍失败时触发无线接收中断处理，拉低 PC3 约 3 秒后恢复供电，并强制计算输入为零位电压。

6.2 转速测量

PC1 上升沿进入 HAL_GPIO_EXTI_Callback，读取 TIM5 当前计数作为微秒时间戳。rpm.c 根据相邻脉冲周期计算瞬时转速：rpm = 60 * 1000000 / (period_us * pulses_per_rev)。当前配置 pulses_per_rev=1，min_period_us=200，timeout_us=10000000，avg_window_us=3000000，启用窗口平均。周期任务检测超时并在长时间无脉冲时将转速置零。

6.3 计算处理

app_calc.c 每 1 秒对采样累积值和转速累积值做快照并清零。avg_mode=0 时采用算术平均，avg_mode=1 时采用均方根。计算前根据配置参数更新应变系数、扭矩系数和推力系数。

应变计算使用 zero_voltage、calib_factor 和 gauge_sensitivity。通道 1 用于扭矩，通道 2 用于推力。扭矩系数根据轴外径、内径、剪切模量和螺旋桨旋向计算；推力系数根据弹性模量和截面积计算。功率计算公式为 power_kW = torque_kNm * rpm * 0.104719755。

零位采集由 0x09E3/0x09E4 触发。开始时清零采集统计，结束时按当前 avg_mode 生成通道零位电压，写回显示端寄存器并保存到 Flash。

6.4 平均功率

平均功率缓存由最近 360 秒的秒级环形缓存和 240 个 360 秒桶组成。查询时间限制在 0.1 到 24.0 小时，并按 0.1 小时粒度取整。0x0AF0 触发时，系统按 0x09C4 查询时间计算平均功率并写入 0x07DA。

6.5 SD 日志

计算任务每秒将 result_1s_t 推入 SD 日志缓冲。sdLogTask 周期性检查待刷写缓冲，并以 CSV 格式写入 SD 卡。文件名格式为 20YY-MM-DD_HH-MM-SS.csv，表头为 time,torque,thrust,rpm,power,status。模块采用双缓冲，每分钟批量写入并 f_sync。掉卡或磁盘错误时复位挂载状态并按 30 秒到 300 秒退避重试。

6.6 参数持久化

可持久化参数保存在 Flash Sector 11，地址 0x080E0000。记录包含 magic、version、payload_size、crc 和参数 payload。启动时校验 magic、版本、长度和 CRC 后加载；参数变化时擦除 Sector 11 并按字节写入新记录。

7. 通信接口设计

7.1 USART1 无线协议

串口参数为 115200 8N1，无硬件流控，CRC 使用 Modbus CRC16，低字节在前。主机控制帧固定 9 字节：32 33 06 cmd1 cmd2 p1 p2 crcL crcH。已实现命令包括开始采样 01 03 00 01、停止采样 01 04 00 01、设置采样频率 00 05 CMD_H CMD_L、心跳 01 06 00 01。设置采样频率的命令值为 19200 / frequency。

无线模块采样帧固定 19 字节：32 33 05 frameNoH frameNoL ch1(4B little-endian float) ch2(4B little-endian float) board(4B little-endian float) crcL crcH。CRC 校验范围为前 17 字节。

7.2 USART2 显示端 Modbus

USART2 以 9600 8N1 工作，RS485 方向控制为 PB12。固件作为 Modbus 主站，使用功能码 0x03 读取保持寄存器，使用功能码 0x10 写多个寄存器。每秒先写回 0x07D0、0x07D2、0x07D4、0x07D6 的实时结果，再读取 0x0AF0..0x0AF3 触发标志。检测到触发标志上升沿后按分组读取参数并更新缓存。处理完成后清零 0x0AF0..0x0AF2。

| 地址 | 名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07D0 | torque_kNm | float | 4 | 扭矩，kNm，显示 1 位小数 |
| 0x07D2 | power_kW | float | 4 | 功率，kW，显示 1 位小数 |
| 0x07D4 | speed_rpm | float | 4 | 转速，r/min，显示 2 位小数 |
| 0x07D6 | thrust_kN | float | 4 | 推力，kN，显示 2 位小数 |
| 0x07DA | avg_power_kW | float | 4 | 按查询时间计算的平均功率 |
| 0x09C4 | query_time_h | float | 4 | 平均功率查询时间，小时 |
| 0x09C6 | shaft_outer_d_mm | float | 4 | 轴外径，mm |
| 0x09C8 | shaft_inner_d_mm | float | 4 | 轴内径，mm |
| 0x09CA | shear_modulus_GPa | float | 4 | 剪切模量，GPa |
| 0x09CC | elastic_modulus_GPa | float | 4 | 弹性模量，GPa |
| 0x09CE | poisson_ratio | float | 4 | 泊松比 |
| 0x09D0 | prop_dir | short | 2 | 螺旋桨旋向：0 左旋，1 右旋 |
| 0x09D1 | modulus_select | short | 2 | 使用模量：0 剪切模量，1 弹性模量 |
| 0x09D2 | sample_freq_Hz | float | 4 | 无线采样频率，Hz |
| 0x09D4 | avg_time_ms | int32 | 4 | 平均时间，ms，当前结构保留 |
| 0x09D6 | avg_mode | short | 2 | 0 算术平均，1 均方平均 |
| 0x09D7 | calib_factor_ch1 | float | 4 | 通道 1 校验系数 |
| 0x09D9 | calib_factor_ch2 | float | 4 | 通道 2 校验系数 |
| 0x09DB | gauge_sensitivity_ch1 | float | 4 | 通道 1 应变片灵敏度 |
| 0x09DD | gauge_sensitivity_ch2 | float | 4 | 通道 2 应变片灵敏度 |
| 0x09DF | zero_voltage_ch1 | float | 4 | 通道 1 零位电压 |
| 0x09E1 | zero_voltage_ch2 | float | 4 | 通道 2 零位电压 |
| 0x09E3 | zero_start | short | 2 | 零位采集开始触发 |
| 0x09E4 | zero_end | short | 2 | 零位采集结束触发 |
| 0x0AF0 | flag_avg_power | short | 2 | 平均功率查询生效标志 |
| 0x0AF1 | flag_axis_param | short | 2 | 轴参数设置生效标志 |
| 0x0AF2 | flag_meas_param | short | 2 | 测量参数生效标志 |
| 0x0AF3 | flag_uart_enable | short | 2 | 结果串口输出开关：0 关，1 USART3，2 UART6，3 两者 |

7.3 USART3/UART6 结果输出（用于其它屏幕或系统集成）

txResultTask 根据 flag_uart_enable 控制输出通道：0 关闭，1 USART3，2 UART6，3 同时输出。输出帧为 Modbus 0x10 写多个寄存器帧，默认 slave_id=0x01、start_addr=0x0000、寄存器数量 8，依次发送 torque、power、rpm、thrust 四个 float。USART3 使用 PC5 控制 RS485 方向，UART6 使用 PA1 控制方向；DEBUG_UART_ENABLE 开启时 UART6 主要用于 printf 调试。

8. 数据设计

核心共享结构包括 wireless_sample_t、rpm_data_t、result_1s_t、diag_counters_t 和 protocol_values_t。wireless_sample_t 保存无线帧号、ch1、ch2、board、电压样本时间戳和有效标志；rpm_data_t 保存 rpm、period_us 和有效标志；result_1s_t 保存 1 秒结果、时间戳和状态位；diag_counters_t 统计串口、SD 和看门狗状态。

protocol_values_t 是显示寄存器和内部计算参数的统一缓存。Modbus 读取到的参数通过 protocol_map.c 的元数据表写入该结构，计算结果也回写到该结构，便于显示端查询、结果输出和参数持久化共享。

9. 异常处理与诊断

• FreeRTOS malloc 失败和栈溢出 Hook 会关闭中断并输出错误日志。

• USART1/USART2 UART 错误回调会重新启动 ReceiveToIdle DMA。

• USART1 采样超时后先做命令恢复，再做外部供电重启和零输入保护。

• USART2 Modbus 请求超时会记录最近 RX DMA 状态、队列投递状态、UART 状态和错误码，并尝试恢复 RX DMA。

• SD 写入失败会记录失败阶段、FatFs 错误码、SD HAL 错误和文件路径，并进入退避重试。

• IWDG 硬件看门狗默认启用，watchdogTask 每 1 秒刷新。

• monitorTask 每 5 秒输出 alive、rpm 有效性和 SD 统计。

10. 构建与部署

工程使用 Makefile 和 arm-none-eabi-gcc 构建，目标名为 ShaftPower_Stator。主要编译选项为 -mcpu=cortex-m4、-mthumb、-mfpu=fpv4-sp-d16、-mfloat-abi=hard、-Og、-g，链接脚本为 STM32F407XX_FLASH.ld，输出 elf、hex 和 bin 文件到 build 目录。

构建命令为 make。烧录时可使用生成的 build/ShaftPower_Stator.hex 或 build/ShaftPower_Stator.bin，具体烧录方式取决于现场使用的 ST-Link、J-Link 或量产工具。